## Sheet1
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9592 | 76 | 2.5
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
1881 | 1600 | 73.05 | 0.01 | 87.85 | 0.1 | 6938 ± 80.8 | 1339 ± 14.8 | 20 | 22856140.3639 | 155203.6269 | 457122.8073 | 482751.9309
1882 | 1700 | 73.05 | 0.01 | 97.08 | 0.16 | 6800 ± 78.4 | 806.1 ± 8.3 | 35 | 37110341.4151 | 247575.5433 | 742206.8283 | 782409.4999
1887 | 1800 | 72.96 | 0.01 | 111.7 | 0.3 | 7000 ± 78.0 | 504.7 ± 5.0 | 53 | 59827491.7363 | 463557.46 | 1196549.8347 | 1283205.7613
1888 | 1900 | 73.02 | 0.01 | 134.2 | 0.3 | 6300 ± 77.0 | 321.8 ± 3.0 | 80 | 94482342.3961 | 463557.46 | 1889646.8479 | 1945674.8774
1889 | 2000 | 72.79 | 0.01 | 164.8 | 0.5 | 7426 ± 78.4 | 213 ± 2.0 | 135 | 142094153.7082 | 772321.3221 | 2841883.0742 | 2944958.3413
1890 | 2100 | 72.9 | 0 | 207.4 | 0.8 | 6800 ± 76.7 | 153.7 ± 1.6 | 200 | 207712897.2258 | 1235467.0467 | 4154257.9445 | 4334078.6672
1891 | 2200 | 72.8 | 0 | 265 | 1 | 7452 ± 79.0 | 113.5 ± 1.3 | 280 | 296820957.9688 | 1544333.8084 | 5936419.1594 | 6134006.7939
1892 | 2300 | 72.28 | 0.01 | 348.2 | 1.8 | 7199 ± 76.7 | 78.39 ± 0.93 | 380 | 426112584.4056 | 2779843.7529 | 8522251.6881 | 8964167.8435
1893 | 2400 | 71.72 | 0.01 | 459.2 | 2.6 | 6614 ± 73.5 | 57.67 ± 0.73 | 560 | 598398464.0674 | 4015297.6004 | 11967969.2813 | 12623585.2094
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1502 | 30 | 2.5
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Systematic Gain Error | Gain Error
1912 | 1600 | 73.92 | 0.01 | 82.54 | 0.05 | 9773 ± 86.9 | 2073 ± 21.2 | 12 | 13312157.4282 | 78745.8822 | 266243.1486 | 277644.2474
1913 | 1700 | 73.78 | 0.01 | 87.13 | 0.08 | 9800 ± 86.4 | 1261 ± 13.8 | 16 | 20616856.3417 | 124508.1721 | 412337.1268 | 430725.1921
1914 | 1800 | 73.88 | 0.01 | 94.47 | 0.11 | 9323 ± 84.7 | 861.1 ± 8.4 | 28 | 31797833.1143 | 170577.2444 | 635956.6623 | 658435.6253
1915 | 1900 | 73.83 | 0.01 | 102.3 | 0.2 | 9385 ± 86.2 | 623 ± 7.7 | 40 | 43967183.5243 | 309252.6041 | 879343.6705 | 932138.6506
1916 | 2000 | 73.82 | 0.01 | 114.8 | 0.4 | 9224 ± 86.1 | 446.6 ± 5.0 | 61 | 63286799.467 | 617926.5349 | 1265735.9893 | 1408517.2336
1917 | 2100 | 73.46 | 0.01 | 131.8 | 0.3 | 8742 ± 82.5 | 308.6 ± 3.1 | 85 | 90096434.3803 | 463557.46 | 1801928.6876 | 1860600.0414
1918 | 2200 | 72.96 | 0.01 | 149.1 | 0.7 | 7645 ± 71.0 | 230.7 ± 2.8 | 105 | 117585576.1693 | 1081143.9698 | 2351711.5234 | 2588323.6607
1919 | 2300 | 71.6 | 0 | 174.3 | 0.9 | 6094 ± 59.9 | 168.6 ± 1.8 | 160 | 158603082.1196 | 1389900.4275 | 3172061.6424 | 3463206.3556
1920 | 2400 | 66.43 | 0.01 | 192 | 0.8 | 5829 ± 62.3 | 152.2 ± 1.7 | 260 | 193921996.3171 | 1235563.5638 | 3878439.9263 | 4070493.0392
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9654 | 82 | 2.3
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Systematic Gain Error | Gain Error
1946 | 1600 | 74.44 | 0.01 | 78.98 | 0.26 | 14000 ± 101 | 3100 ± 50 | 4 | 7011275.49 | 401823.6677 | 140225.5098 | 425588.3616
1947 | 1700 | 74.27 | 0.01 | 81.14 | 0.07 | 12870 ± 102 | 2113 ± 27.1 | 8 | 10609573.2635 | 109200.8908 | 212191.4653 | 238642.1013
1948 | 1800 | 74.33 | 0.01 | 84.87 | 0.09 | 13000 ± 103 | 1410 ± 18.6 | 13 | 16277278.3402 | 139845.3742 | 325545.5668 | 354311.5081
1949 | 1900 | 74.19 | 0.01 | 89.36 | 0.16 | 12680 ± 99 | 957.5 ± 12.8 | 20 | 23427543.873 | 247575.5433 | 468550.8775 | 529937.3306
1950 | 2000 | 74.42 | 0.01 | 96.21 | 0.19 | 13500 ± 100 | 676 ± 8.4 | 30 | 33651033.6844 | 293829.5462 | 673020.6737 | 734365.4604
1951 | 2100 | 74.34 | 0.01 | 102.5 | 0.4 | 13250 ± 101 | 492.4 ± 8.4 | 35 | 43488440.0437 | 617926.5349 | 869768.8009 | 1066925.9438
1952 | 2200 | 74.3 | 0 | 112.1 | 0.5 | 12470 ± 101 | 369.5 ± 5.5 | 50 | 58375817.9564 | 772166.9042 | 1167516.3591 | 1399762.9002
1953 | 2300 | 74.21 | 0.01 | 126 | 0.7 | 12400 ± 100 | 267.1 ± 3.5 | 74 | 79981047.9355 | 1081143.9698 | 1599620.9587 | 1930714.7627
1954 | 2400 | 74.11 | 0.01 | 140.9 | 0.7 | 12360 ± 99 | 202.2 ± 3.4 | 83 | 103146055.0611 | 1081143.9698 | 2062921.1012 | 2329058.9845
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9657 | 9 | 2.4
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Systematic Gain Error | Gain Error
1974 | 1600 | 74.18 | 0.01 | 78.04 | 0.07 | 7200 ± 71.7 | 4933 ± 61.8 | 4 | 5961128.5003 | 109200.8908 | 119222.57 | 161675.155
1975 | 1700 | 74.06 | 0.01 | 80.6 | 0 | 6800 ± 72.8 | 3164 ± 31.9 | 8 | 10099943.1067 | 15443.3381 | 201998.8621 | 202588.3437
1976 | 1800 | 74.02 | 0.01 | 84.03 | 0.06 | 6600 ± 75.0 | 2152 ± 23.0 | 11 | 15458781.4218 | 93938.1582 | 309175.6284 | 323131.4698
1977 | 1900 | 74.08 | 0.01 | 89.17 | 0.08 | 6250 ± 73.5 | 1530 ± 17.7 | 15 | 23303997.1683 | 124508.1721 | 466079.9434 | 482423.8785
1978 | 2000 | 73.83 | 0.01 | 95.78 | 0.11 | 7061 ± 73.4 | 1072 ± 12.2 | 19 | 33898127.0937 | 170577.2444 | 677962.5419 | 699092.1288
1979 | 2100 | 73.94 | 0.01 | 105.1 | 0.2 | 6300 ± 72.2 | 776.7 ± 9.6 | 30 | 48121441.4688 | 309252.6041 | 962428.8294 | 1010893.8741
1980 | 2200 | 73.96 | 0.01 | 117.6 | 0.3 | 6200 ± 71.8 | 553.6 ± 6.0 | 45 | 67394727.3973 | 463557.46 | 1347894.5479 | 1425378.9781
1981 | 2300 | 73.98 | 0.01 | 133.5 | 0.3 | 6000 ± 72.9 | 396.9 ± 4.4 | 53 | 91918748.2742 | 463557.46 | 1838374.9655 | 1895918.7832
1982 | 2400 | 73.95 | 0.01 | 155.2 | 0.5 | 6000 ± 72.1 | 299.4 ± 3.8 | 70 | 125477121.9301 | 772321.3221 | 2509542.4386 | 2625696.7601
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1411 | 64 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Systematic Gain Error | Gain Error
1988 | 1600 | 74.12 | 0.01 | 80.13 | 0.06 | 13000 ± 105 | 2418 ± 31.6 | 7 | 9281446.1883 | 93938.1582 | 185628.9238 | 208044.4061
1989 | 1700 | 74.12 | 0.01 | 83.47 | 0.07 | 13000 ± 105 | 1652 ± 21.2 | 11 | 14439521.1083 | 109200.8908 | 288790.4222 | 308747.0526
1990 | 1800 | 74.03 | 0.01 | 87.92 | 0.1 | 12000 ± 105 | 1083 ± 12.9 | 17 | 21450796.5983 | 155203.6269 | 429015.932 | 456226.7371
1991 | 1900 | 73.91 | 0.01 | 94.21 | 0.17 | 12700 ± 105 | 751.3 ± 9.5 | 19 | 31349976.3099 | 262990.571 | 626999.5262 | 679920.9118
1992 | 2000 | 73.89 | 0.01 | 102.4 | 0.2 | 12800 ± 104 | 527.1 ± 6.4 | 33 | 44028956.8766 | 309252.6041 | 880579.1375 | 933304.2326
1993 | 2100 | 73.89 | 0.01 | 113 | 0.4 | 12820 ± 100 | 376.8 ± 5.0 | 49 | 60398895.2454 | 617926.5349 | 1207977.9049 | 1356850.6997
1994 | 2200 | 72.82 | 0.01 | 126.6 | 0.4 | 8867 ± 70.9 | 269.9 ± 3.2 | 58 | 83054272.2142 | 617926.5349 | 1661085.4443 | 1772297.3948
1995 | 2300 | 71.45 | 0.02 | 143.4 | 0.4 | 6943 ± 58.0 | 209.4 ± 2.4 | 90 | 111114817.5123 | 618505.2083 | 2222296.3502 | 2306761.7478
1996 | 2400 | 68.56 | 0.01 | 159.4 | 1 | 5861 ± 45.6 | 159.4 ± 1.0 | 120 | 140287283.1524 | 1544411.0231 | 2805745.663 | 3202719.8026
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1488 | 708010 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2026 | 1600 | 75 | 0 | 81.76 | 0.04 | 12000 ± 113 | 2478 ± 29.0 | 7 | 10439696.5446 | 61773.3523 | 208793.9309 | 217740.333
2027 | 1700 | 74.86 | 0.01 | 85.39 | 0.06 | 13000 ± 115 | 1661 ± 20.0 | 10 | 16261835.0021 | 93938.1582 | 325236.7 | 338531.0748
2028 | 1800 | 74.65 | 0.01 | 90.92 | 0.1 | 13920 ± 116 | 1113 ± 13.2 | 16 | 25126311.0622 | 155203.6269 | 502526.2212 | 525947.4963
2029 | 1900 | 74.81 | 0.01 | 98.38 | 0.11 | 13000 ± 112 | 787.4 ± 9.0 | 23 | 36399947.8633 | 170577.2444 | 727998.9573 | 747715.9073
2030 | 2000 | 74.85 | 0.01 | 108.2 | 0.2 | 12000 ± 114 | 568.9 ± 7.1 | 30 | 51503532.5092 | 309252.6041 | 1030070.6502 | 1075491.8491
2031 | 2100 | 74.77 | 0.01 | 122.2 | 0.4 | 13450 ± 114 | 402.2 ± 6.1 | 44 | 73247752.531 | 617926.5349 | 1464955.0506 | 1589945.4402
2032 | 2200 | 74.78 | 0.01 | 138.7 | 0.4 | 13350 ± 115 | 289.8 ± 3.6 | 61 | 98713817.031 | 617926.5349 | 1974276.3406 | 2068719.4763
2033 | 2300 | 74.4 | 0 | 161.4 | 0.8 | 13030 ± 106 | 222.6 ± 3.2 | 84 | 134357041.3282 | 1235467.0467 | 2687140.8266 | 2957550.4468
2034 | 2400 | 73.76 | 0.01 | 190.5 | 0.4 | 10210 ± 85 | 162.7 ± 2.2 | 112 | 180285528.7892 | 617926.5349 | 3605710.5758 | 3658275.8178
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1483 | 81 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2040 | 1600 | 74.78 | 0.01 | 80.9 | 0.1 | 14250 ± 117 | 2268 ± 30.5 | 7 | 9451322.9072 | 155203.6269 | 189026.4581 | 244579.5733
2041 | 1700 | 74.67 | 0.01 | 86.33 | 0.07 | 14430 ± 118 | 1446 ± 17.4 | 12 | 18006932.2056 | 109200.8908 | 360138.6441 | 376330.5429
2042 | 1800 | 74.84 | 0.01 | 91.96 | 0.1 | 13780 ± 113 | 1006 ± 12.8 | 17 | 26438994.7993 | 155203.6269 | 528779.896 | 551086.5125
2043 | 1900 | 74.65 | 0.01 | 95.82 | 0.13 | 14100 ± 116 | 759 ± 9.1 | 20 | 32693546.7232 | 201356.4936 | 653870.9345 | 684172.2272
2044 | 2000 | 74.78 | 0.01 | 102.1 | 0.2 | 13840 ± 115 | 667.1 ± 10.2 | 32 | 42191199.6447 | 309252.6041 | 843823.9929 | 898708.0194
2045 | 2100 | 74.76 | 0.01 | 123.4 | 0.3 | 13860 ± 115 | 371.2 ± 0.3 | 54 | 75116396.4391 | 463557.46 | 1502327.9288 | 1572219.6807
2046 | 2200 | 74.54 | 0.01 | 139.4 | 0.5 | 13550 ± 113 | 269.7 ± 0.4 | 50 | 100165490.8109 | 772321.3221 | 2003309.8162 | 2147028.2822
2047 | 2300 | 74.29 | 0.01 | 161.5 | 0.6 | 11590 ± 99 | 208.3 ± 2.9 | 85 | 134681351.428 | 926728.9706 | 2693627.0286 | 2848587.9228
2048 | 2400 | 73.38 | 0.01 | 188.5 | 1 | 8991 ± 74.2 | 156.6 ± 2.5 | 100 | 177783708.0196 | 1544411.0231 | 3555674.1604 | 3876599.5593
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9578 | 77 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2054 | 1600 | 74.88 | 0.01 | 78.49 | 0.22 | 12000 ± 108 | 4041 ± 64.7 | 3 | 5575045.0482 | 340104.2417 | 111500.901 | 357915.2779
2055 | 1700 | 74.83 | 0.01 | 80.83 | 0.04 | 12860 ± 111 | 2824 ± 34.3 | 6 | 9266002.8502 | 63674.5141 | 185320.057 | 195953.9928
2056 | 1800 | 74.6 | 0.01 | 83.66 | 0.07 | 12770 ± 112 | 1953 ± 24.3 | 10 | 13991664.3038 | 109200.8908 | 279833.2861 | 300385.5898
2057 | 1900 | 74.73 | 0.01 | 88.25 | 0.17 | 12300 ± 109 | 1374 ± 16.9 | 14 | 20879393.0892 | 262990.571 | 417587.8618 | 493501.4314
2058 | 2000 | 74.83 | 0.01 | 93.65 | 0.13 | 12020 ± 108 | 950.7 ± 10.7 | 23 | 29064362.2735 | 201356.4936 | 581287.2455 | 615174.2024
2059 | 2100 | 74.81 | 0.01 | 100.8 | 0.2 | 11890 ± 106 | 694.2 ± 8.2 | 28 | 40137235.6795 | 309252.6041 | 802744.7136 | 860253.5954
2060 | 2200 | 74.71 | 0.01 | 110.6 | 0.4 | 11790 ± 107 | 508.3 ± 6.0 | 40 | 55426140.3824 | 617926.5349 | 1108522.8076 | 1269116.2349
2061 | 2300 | 74.75 | 0.01 | 124.6 | 0.4 | 11690 ± 105 | 394.7 ± 5.6 | 50 | 76985040.3473 | 617926.5349 | 1539700.8069 | 1659069.5517
2062 | 2400 | 74.56 | 0.01 | 139.3 | 0.7 | 11500 ± 106 | 289.3 ± 4.1 | 72 | 99980170.7539 | 1081143.9698 | 1999603.4151 | 2273166.5361
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9562 | 902009 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2068 | 1600 | 75 | 0 | 87.99 | 0.1 | 11120 ± 93 | 1260 ± 14.9 | 19 | 20060896.1707 | 154433.3808 | 401217.9234 | 429913.3531
2069 | 1700 | 75.03 | 0.01 | 95.46 | 0.2 | 10880 ± 92 | 813.9 ± 9.8 | 27 | 31550739.705 | 309252.6041 | 631014.7941 | 702721.0282
2070 | 1800 | 74.96 | 0.01 | 107.3 | 0.3 | 10600 ± 92 | 506 ± 5.5 | 45 | 49943755.3627 | 463557.46 | 998875.1073 | 1101197.9834
2071 | 1900 | 74.82 | 0.01 | 119.6 | 0.5 | 10570 ± 92 | 358.5 ± 4.8 | 67 | 69155267.9388 | 772321.3221 | 1383105.3588 | 1584127.7278
2072 | 2000 | 74.89 | 0.01 | 141.9 | 0.7 | 10400 ± 93 | 239.8 ± 2.8 | 102 | 103485808.4989 | 1081143.9698 | 2069716.17 | 2335079.7219
2073 | 2100 | 74.94 | 0.01 | 165.8 | 1.8 | 10460 ± 91 | 170.3 ± 2.8 | 134 | 140318169.8285 | 2779843.7529 | 2806363.3966 | 3950089.4679
2074 | 2200 | 74.99 | 0.01 | 213.4 | 1.3 | 10180 ± 89 | 117 ± 1.3 | 196 | 213751242.4165 | 2007693.3475 | 4275024.8483 | 4722993.7573
2075 | 2300 | 74.86 | 0.01 | 267.5 | 2.4 | 10280 ± 91 | 85.83 ± 1.03 | 275 | 297500464.8445 | 3706433.3136 | 5950009.2969 | 7010011.3082
2076 | 2400 | 74.77 | 0.01 | 323.1 | 3.5 | 10010 ± 90 | 62.67 ± 0.81 | 400 | 383504414.6326 | 5405190.3912 | 7670088.2927 | 9383300.996
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9598 | 63 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2089 | 1600 | 74.97 | 0.01 | 81.32 | 0.06 | 12850 ± 100 | 2564 ± 35.7 | 6 | 9806519.6832 | 93938.1582 | 196130.3937 | 217466.1098
2090 | 1700 | 74.96 | 0.01 | 85.08 | 0.07 | 12860 ± 101 | 1690 ± 20.6 | 11 | 15628658.1407 | 109200.8908 | 312573.1628 | 331099.406
2091 | 1800 | 74.89 | 0.01 | 90.68 | 0.08 | 12750 ± 101 | 1068 ± 11.9 | 19 | 24385030.8342 | 124508.1721 | 487700.6167 | 503343.0008
2092 | 1900 | 74.9 | 0 | 98.78 | 0.17 | 12600 ± 100 | 745.1 ± 9.5 | 26 | 36878691.3439 | 262536.7474 | 737573.8269 | 782905.2905
2093 | 2000 | 74.89 | 0.01 | 110.3 | 0.2 | 12400 ± 100 | 521.5 ± 6.5 | 35 | 54684860.1544 | 309252.6041 | 1093697.2031 | 1136578.5258
2094 | 2100 | 74.86 | 0.01 | 125.6 | 0.4 | 12800 ± 102 | 374.1 ± 5.0 | 44 | 78359497.4367 | 617926.5349 | 1567189.9487 | 1684611.9844
2095 | 2200 | 74.67 | 0.01 | 145.7 | 0.4 | 12380 ± 102 | 258.2 ± 3.0 | 75 | 109694030.4085 | 617926.5349 | 2193880.6082 | 2279242.27
2096 | 2300 | 74.55 | 0.01 | 172.5 | 0.7 | 12030 ± 97 | 194.5 ± 2.7 | 97 | 151267496.5299 | 1081143.9698 | 3025349.9306 | 3212726.9548
2097 | 2400 | 74.35 | 0.01 | 206.1 | 1 | 10760 ± 89 | 139.5 ± 1.7 | 140 | 203465979.2528 | 1544411.0231 | 4069319.5851 | 4352535.7315
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1385 | 902024 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2103 | 1600 | 74.95 | 0.01 | 79.68 | 0.05 | 14170 ± 104 | 3109 ± 44.2 | 4 | 7304698.9136 | 78745.8822 | 146093.9783 | 165964.9495
2104 | 1700 | 74.9 | 0 | 82.29 | 0.04 | 14050 ± 105 | 2179 ± 26.7 | 8 | 11412626.8439 | 61773.3523 | 228252.5369 | 236463.8823
2105 | 1800 | 74.92 | 0.01 | 86.12 | 0.08 | 13970 ± 106 | 1501 ± 20.0 | 12 | 17296538.6537 | 124508.1721 | 345930.7731 | 367655.2525
2106 | 1900 | 74.88 | 0.01 | 91.27 | 0.11 | 14100 ± 106 | 1083 ± 14.8 | 17 | 25311631.1192 | 170577.2444 | 506232.6224 | 534198.5252
2107 | 2000 | 74.71 | 0 | 98.15 | 0.15 | 13780 ± 106 | 771 ± 10.8 | 21 | 36199184.4682 | 231650.0713 | 723983.6894 | 760140.8672
2108 | 2100 | 74.52 | 0.01 | 106.6 | 0.2 | 14080 ± 111 | 555.6 ± 6.9 | 31 | 49542228.5725 | 309252.6041 | 990844.5715 | 1037983.6887
2109 | 2200 | 74.42 | 0.01 | 117.8 | 0.2 | 13640 ± 107 | 422.4 ± 5.2 | 38 | 66993200.6071 | 309252.6041 | 1339864.0121 | 1375090.0858
2110 | 2300 | 74.3 | 0 | 132.2 | 0.4 | 13690 ± 106 | 323.7 ± 4.4 | 53 | 89416927.5046 | 617733.5233 | 1788338.5501 | 1892022.5886
2111 | 2400 | 74.37 | 0.01 | 148.7 | 0.6 | 13360 ± 106 | 248.9 ± 3.8 | 66 | 114790331.9762 | 926728.9706 | 2295806.6395 | 2475793.7537
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9652 | 62 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2119 | 1600 | 74.86 | 0 | 81.14 | 0.08 | 15100 ± 110 | 1857 ± 27.5 | 8 | 9698416.3166 | 123546.7047 | 193968.3263 | 229972.8242
2120 | 1700 | 74.91 | 0 | 84.55 | 0.12 | 14810 ± 108 | 1170 ± 16.6 | 14 | 14887377.9127 | 185320.057 | 297747.5583 | 350709.4695
2121 | 1800 | 74.99 | 0 | 89.85 | 0.19 | 14820 ± 109 | 778.2 ± 11.1 | 21 | 22948800.3924 | 293423.4236 | 458976.0078 | 544753.4133
2122 | 1900 | 74.93 | 0 | 97.33 | 0.19 | 14870 ± 109 | 527.8 ± 6.9 | 31 | 34593077.3075 | 293423.4236 | 691861.5461 | 751511.6131
2123 | 2000 | 74.97 | 0 | 106.4 | 0.4 | 14940 ± 109 | 367.5 ± 5.4 | 44 | 48538411.5971 | 617733.5233 | 970768.2319 | 1150645.7604
2124 | 2100 | 74.83 | 0 | 116.8 | 0.7 | 14900 ± 110 | 255.4 ± 3.8 | 64 | 64815689.9373 | 1081033.6659 | 1296313.7987 | 1687916.8379
2125 | 2200 | 74.88 | 0 | 128.6 | 0.9 | 15000 ± 110 | 190.1 ± 3.3 | 75 | 82961612.1857 | 1389900.4275 | 1659232.2437 | 2164457.1691
2126 | 2300 | 74.85 | 0 | 149.6 | 1 | 14840 ± 109 | 133.5 ± 2.1 | 125 | 115438952.1757 | 1544333.8084 | 2308779.0435 | 2777665.8517
2127 | 2400 | 74.59 | 0 | 169 | 1.3 | 14870 ± 111 | 104.2 ± 1.8 | 178 | 145800554.8483 | 2007633.9509 | 2916011.097 | 3540298.6877
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9577 | 41 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2140 | 1600 | 74.68 | 0.01 | 87.34 | 0.09 | 12800 ± 102 | 1368 ± 18.3 | 11 | 19551266.014 | 139845.3742 | 391025.3203 | 415280.0619
2141 | 1700 | 74.5 | 0 | 94.92 | 0.19 | 12760 ± 104 | 913.1 ± 13.9 | 19 | 31535296.3669 | 293423.4236 | 630705.9273 | 695620.0632
2142 | 1800 | 74.44 | 0.01 | 105.5 | 0.3 | 12530 ± 102 | 598.8 ± 9.0 | 30 | 47967008.088 | 463557.46 | 959340.1618 | 1065466.5948
2143 | 1900 | 74.53 | 0.01 | 121.3 | 0.4 | 12310 ± 103 | 402 ± 6.1 | 39 | 72228492.2175 | 617926.5349 | 1444569.8443 | 1571182.7512
2144 | 2000 | 74.17 | 0.01 | 141.5 | 0.9 | 12470 ± 102 | 283.6 ± 4.5 | 50 | 103979995.3176 | 1389986.2212 | 2079599.9064 | 2501359.1237
2145 | 2100 | 73.58 | 0.01 | 171.4 | 0.9 | 11860 ± 99 | 195.1 ± 3.0 | 81 | 151066733.1348 | 1389986.2212 | 3021334.6627 | 3325736.7363
2146 | 2200 | 71.86 | 0.01 | 207 | 1 | 10440 ± 88 | 144.1 ± 2.2 | 118 | 208701270.8632 | 1544411.0231 | 4174025.4173 | 4450583.5114
2147 | 2300 | 69.63 | 0.01 | 255.9 | 1.3 | 9174 ± 95.1 | 105.7 ± 1.6 | 167 | 287663058.4852 | 2007693.3475 | 5753261.1697 | 6093508.5677
2148 | 2400 | 67.59 | 0.01 | 311.9 | 2 | 8502 ± 69.5 | 86.33 ± 1.50 | 192 | 377296192.723 | 3088706.2248 | 7545923.8545 | 8153592.6413
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1486 | 902008 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2154 | 1600 | 74.2 | 0 | 83.59 | 0.09 | 15390 ± 110 | 1336 ± 17.9 | 12 | 14501294.4606 | 138990.0428 | 290025.8892 | 321610.3985
2156 | 1700 | 74.45 | 0 | 88.6 | 0.2 | 15110 ± 114 | 845.2 ± 12.4 | 19 | 21852323.3884 | 308866.7617 | 437046.4678 | 535171.273
2157 | 1800 | 74.21 | 0.01 | 95.53 | 0.4 | 15130 ± 111 | 752 ± 8.5 | 28 | 32925196.7945 | 617926.5349 | 658503.9359 | 903028.591
2158 | 1900 | 74.21 | 0 | 105.2 | 0.3 | 15040 ± 111 | 388.3 ± 5.2 | 43 | 47858904.7214 | 463300.1425 | 957178.0944 | 1063408.1655
2159 | 2000 | 74.06 | 0 | 116.1 | 1 | 14770 ± 109 | 263.2 ± 3.8 | 67 | 64923793.3039 | 1544333.8084 | 1298475.8661 | 2017673.5332
2160 | 2100 | 74.01 | 0 | 134 | 0.9 | 14380 ± 106 | 188.5 ± 2.6 | 88 | 92644585.1641 | 1389900.4275 | 1852891.7033 | 2316253.6266
2161 | 2200 | 73.75 | 0.01 | 148.4 | 0.9 | 13030 ± 97 | 143.6 ± 2.0 | 114 | 115284518.7949 | 1389986.2212 | 2305690.3759 | 2692261.0952
2162 | 2300 | 72.49 | 0.01 | 166.2 | 1.3 | 8910 ± 67.1 | 107 ± 1.9 | 131 | 144719521.1824 | 2007693.3475 | 2894390.4236 | 3522545.7416
2163 | 2400 | 71.1 | 0 | 192.7 | 2.2 | 6800 ± 56.4 | 89.33 ± 1.60 | 186 | 187790991.0978 | 3397534.3784 | 3755819.822 | 5064525.8798
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1465 | 38 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2178 | 1600 | 75.45 | 0.01 | 90.17 | 0.07 | 13189 ± 105 | 1197 ± 13.9 | 16 | 22732593.6592 | 109200.8908 | 454651.8732 | 467582.2498
2179 | 1700 | 75.41 | 0.01 | 98.44 | 0.17 | 13440 ± 106 | 788.3 ± 10.9 | 22 | 35566007.6068 | 262990.571 | 711320.1521 | 758380.1153
2180 | 1800 | 75 | 0 | 108.8 | 0.3 | 12970 ± 102 | 527.6 ± 7.8 | 35 | 52198482.7229 | 463300.1425 | 1043969.6545 | 1142155.7081
2181 | 1900 | 74.83 | 0.01 | 125.3 | 0.4 | 12850 ± 101 | 362.7 ± 5.3 | 53 | 77942527.3085 | 617926.5349 | 1558850.5462 | 1676856.651
2182 | 2000 | 74.54 | 0.01 | 148.1 | 0.6 | 11070 ± 92 | 256.3 ± 3.9 | 72 | 113601194.9437 | 926728.9706 | 2272023.8989 | 2453756.1374
2183 | 2100 | 73.32 | 0.01 | 177 | 0.9 | 6909 ± 56.8 | 181.2 ± 2.6 | 109 | 160116529.2518 | 1389986.2212 | 3202330.585 | 3490985.9454
2184 | 2200 | 71.25 | 0.01 | 213.1 | 1.1 | 5105 ± 39.0 | 136.4 ± 2.1 | 138 | 219063750.7173 | 1698837.3847 | 4381275.0143 | 4699108.3421
2185 | 2300 | 68.67 | 0.01 | 248.3 | 1.5 | 6454 ± 54.4 | 108.8 ± 1.6 | 185 | 277408681.9976 | 2316552.1898 | 5548173.64 | 6012374.3053
2186 | 2400 | 66.39 | 0.01 | 272.2 | 0.9 | 9575 ± 83.7 | 104.6 ± 1.3 | 190 | 317839341.1007 | 1389986.2212 | 6356786.822 | 6506980.8971
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9614 | 502017 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2192 | 1600 | 74.51 | 0.01 | 80.27 | 0.06 | 13490 ± 108 | 2622 ± 36.2 | 6 | 8895362.7362 | 93938.1582 | 177907.2547 | 201184.9121
2193 | 1700 | 74.49 | 0.01 | 83.99 | 0.08 | 13000 ± 105 | 1641 ± 20.9 | 10 | 14671171.1795 | 124508.1721 | 293423.4236 | 318746.9066
2194 | 1800 | 74.64 | 0.01 | 89.4 | 0.1 | 13130 ± 104 | 1136 ± 16.3 | 16 | 22794367.0115 | 155203.6269 | 455887.3402 | 481582.2181
2195 | 1900 | 74.75 | 0.01 | 96.96 | 0.13 | 13330 ± 104 | 747.2 ± 8.7 | 25 | 34299653.8839 | 201356.4936 | 685993.0777 | 714934.2208
2196 | 2000 | 74.72 | 0.01 | 106.6 | 0.3 | 13370 ± 105 | 521.7 ± 7.1 | 34 | 49233361.8108 | 463557.46 | 984667.2362 | 1088326.7362
2197 | 2100 | 74.71 | 0.01 | 121.2 | 0.5 | 13070 ± 104 | 354.1 ± 4.9 | 47 | 71796078.7511 | 772321.3221 | 1435921.575 | 1630445.0295
2198 | 2200 | 74.75 | 0.01 | 139.1 | 0.4 | 13120 ± 103 | 264.1 ± 3.2 | 70 | 99377880.5686 | 617926.5349 | 1987557.6114 | 2081398.1986
2199 | 2300 | 74.7 | 0 | 160.4 | 1.2 | 12610 ± 102 | 190.2 ± 2.9 | 99 | 132349407.3773 | 1853200.57 | 2646988.1475 | 3231237.9371
2200 | 2400 | 74.53 | 0.01 | 189.5 | 1.3 | 13180 ± 104 | 142.3 ± 2.3 | 143 | 177552057.9483 | 2007693.3475 | 3551041.159 | 4079304.5841
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
1495 | 19 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2206 | 1600 | 75.53 | 0.01 | 79.1 | 0.1 | 13630 ± 101 | 4135 ± 58.3 | 4 | 5513271.6959 | 155203.6269 | 110265.4339 | 190385.4819
2207 | 1700 | 75.39 | 0.01 | 80.73 | 0.09 | 13640 ± 107 | 2806 ± 41.9 | 5 | 8246742.5367 | 139845.3742 | 164934.8507 | 216241.147
2208 | 1800 | 75.31 | 0.01 | 83.49 | 0.05 | 13330 ± 105 | 1973 ± 23.6 | 10 | 12632650.5525 | 78745.8822 | 252653.011 | 264640.2425
2209 | 1900 | 75.27 | 0.01 | 86.93 | 0.12 | 13100 ± 103 | 1416 ± 20.6 | 13 | 18006932.2056 | 185962.4161 | 360138.6441 | 405316.991
2210 | 2000 | 75.25 | 0.01 | 91.54 | 0.13 | 13060 ± 103 | 1036 ± 13.3 | 17 | 25157197.7384 | 201356.4936 | 503143.9548 | 541939.3663
2211 | 2100 | 75.2 | 0 | 97.09 | 0.27 | 12940 ± 102 | 755.5 ± 10.9 | 26 | 33805467.0652 | 416970.1283 | 676109.3413 | 794347.4865
2212 | 2200 | 75.17 | 0.01 | 103.4 | 0.3 | 12930 ± 102 | 577.3 ± 9.2 | 33 | 43596543.4103 | 463557.46 | 871930.8682 | 987496.3077
2213 | 2300 | 75.06 | 0.01 | 112.7 | 0.4 | 12730 ± 101 | 430.6 ± 6.4 | 41 | 58128724.5471 | 617926.5349 | 1162574.4909 | 1316591.2994
2214 | 2400 | 74.74 | 0.01 | 123 | 0.6 | 12200 ± 99 | 329.8 ± 5.0 | 60 | 74529549.592 | 926728.9706 | 1490590.9918 | 1755188.9043
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9650 | 68 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2235 | 1600 | 75.81 | 0.01 | 79.78 | 1.03 | 14110 ± 100 | 4132 ± 49.0 | 3 | 6131005.2192 | 1590738.7885 | 122620.1044 | 1595457.7974
2236 | 1700 | 75.73 | 0.01 | 81.41 | 0.04 | 14260 ± 104 | 2862 ± 38.5 | 5 | 8771816.0315 | 63674.5141 | 175436.3206 | 186634.2582
2238 | 1800 | 75.69 | 0.01 | 84.39 | 0.06 | 13980 ± 104 | 2006 ± 26.7 | 8 | 13435704.1328 | 93938.1582 | 268714.0827 | 284660.5624
2239 | 1900 | 75.65 | 0.01 | 88.72 | 0.09 | 13780 ± 104 | 1420 ± 20.8 | 12 | 20184442.8754 | 139845.3742 | 403688.8575 | 427225.2595
2240 | 2000 | 75.64 | 0.01 | 94.52 | 0.15 | 13710 ± 104 | 994.4 ± 15.4 | 14 | 29157022.302 | 232164.2785 | 583140.446 | 627656.7788
2241 | 2100 | 75.66 | 0.01 | 102.1 | 0.2 | 13540 ± 104 | 730.5 ± 10.5 | 21 | 40832185.8933 | 309252.6041 | 816643.7179 | 873237.7311
2242 | 2200 | 75.69 | 0.01 | 112.3 | 0.3 | 13431 ± 103 | 548.8 ± 9.3 | 28 | 56538060.7244 | 463557.46 | 1130761.2145 | 1222091.0125
2243 | 2300 | 75.7 | 0 | 124.7 | 0.3 | 13399 ± 104 | 396.3 ± 5.7 | 41 | 75672356.6102 | 463300.1425 | 1513447.1322 | 1582772.6445
2244 | 2400 | 75.65 | 0.01 | 140.6 | 0.4 | 13370 ± 103 | 311.4 ± 4.6 | 52 | 100304480.8537 | 617926.5349 | 2006089.6171 | 2099101.8923
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9640 | 53 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2261 | 1600 | 75.54 | 0.01 | 90.97 | 0.09 | 13230 ± 104 | 1228 ± 16.5 | 14 | 23829070.6632 | 139845.3742 | 476581.4133 | 496675.52
2262 | 1700 | 75.56 | 0.01 | 100.4 | 0.2 | 13000 ± 103 | 816.4 ± 10.9 | 20 | 38361251.7999 | 309252.6041 | 767225.036 | 827207.0049
2263 | 1800 | 75.56 | 0.01 | 114.9 | 0.3 | 12930 ± 102 | 534.4 ± 7.9 | 29 | 60754092.0213 | 463557.46 | 1215081.8404 | 1300503.517
2264 | 1900 | 75.57 | 0.01 | 135.1 | 0.5 | 12800 ± 103 | 337.8 ± 5.1 | 51 | 91934191.6123 | 772321.3221 | 1838683.8322 | 1994301.4967
2265 | 2000 | 75.59 | 0.01 | 164.2 | 0.4 | 12700 ± 101 | 234.1 ± 2.9 | 73 | 136843418.7597 | 617926.5349 | 2736868.3752 | 2805758.6685
2266 | 2100 | 75.56 | 0.01 | 204.2 | 1.2 | 12570 ± 102 | 167.7 ± 2.8 | 98 | 198663101.1088 | 1853264.9162 | 3973262.0222 | 4384221.9317
2267 | 2200 | 75.6 | 0 | 256.5 | 1.3 | 12520 ± 100 | 112.1 ± 1.6 | 165 | 279369985.9342 | 2007633.9509 | 5587399.7187 | 5937139.8583
2268 | 2300 | 75.56 | 0.01 | 328.9 | 2.4 | 12610 ± 101 | 83.82 ± 1.33 | 235 | 391241527.0126 | 3706433.3136 | 7824830.5403 | 8658268.9316
2269 | 2400 | 75.64 | 0.01 | 427.2 | 2.1 | 12460 ± 101 | 58.65 ± 0.84 | 300 | 542925993.6707 | 3243137.7672 | 10858519.8734 | 11332492.9481
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9656 | 1 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2276 | 1600 | 75.64 | 0.01 | 81.64 | 0.07 | 14170 ± 105 | 2617 ± 40.0 | 6 | 9266002.8502 | 109200.8908 | 185320.057 | 215100.8091
2277 | 1700 | 75.63 | 0.01 | 85.05 | 0.07 | 13890 ± 104 | 1623 ± 20.8 | 11 | 14547624.4748 | 109200.8908 | 290952.4895 | 310770.3102
2278 | 1800 | 75.62 | 0.01 | 90.14 | 0.19 | 14110 ± 106 | 1166 ± 17.6 | 17 | 22423726.8975 | 293829.5462 | 448474.538 | 536157.8251
2279 | 1900 | 75.61 | 0.01 | 97.36 | 0.17 | 13780 ± 105 | 781.8 ± 10.8 | 24 | 33589260.3321 | 262990.571 | 671785.2066 | 721428.7243
2280 | 2000 | 75.65 | 0.01 | 107.7 | 0.4 | 13940 ± 107 | 332.3 ± 7.6 | 34 | 49495898.5583 | 617926.5349 | 989917.9712 | 1166949.3529
2281 | 2100 | 75.63 | 0.01 | 121.5 | 0.4 | 13740 ± 106 | 370.3 ± 5.9 | 50 | 70838591.79 | 617926.5349 | 1416771.8358 | 1545663.4942
2282 | 2200 | 75.57 | 0.01 | 138.6 | 0.5 | 13640 ± 105 | 271.9 ± 4.0 | 70 | 97339359.9416 | 772321.3221 | 1946787.1988 | 2094387.8872
2283 | 2300 | 75.55 | 0.01 | 163.2 | 0.8 | 13580 ± 104 | 197.4 ± 3.0 | 97 | 135360858.3037 | 1235563.5638 | 2707217.1661 | 2975843.0914
2284 | 2400 | 75.52 | 0.01 | 194.5 | 1.1 | 13600 ± 105 | 147.1 ± 2.2 | 123 | 183744836.5199 | 1698837.3847 | 3674896.7304 | 4048569.4312
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9663 | 8 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Systematic Error | Gain Error
2316 | 1600 | 74.61 | 0.01 | 81.35 | 0.05 | 13100 ± 104 | 2537 ± 32.6 | 7 | 10408809.8684 | 78745.8822 | 208176.1974 | 222571.883
2317 | 1700 | 74.63 | 0.01 | 85.65 | 0.08 | 12960 ± 103 | 1626 ± 22.2 | 11 | 17018558.5682 | 124508.1721 | 340371.1714 | 362429.0541
2318 | 1800 | 74.68 | 0.01 | 91.87 | 0.11 | 13130 ± 105 | 1134 ± 15.1 | 14 | 26547098.1659 | 170577.2444 | 530941.9633 | 557670.1218
2319 | 1900 | 74.64 | 0.01 | 100.3 | 0.1 | 13030 ± 105 | 758.6 ± 9.7 | 24 | 39627605.5228 | 155203.6269 | 792552.1105 | 807605.7291
2320 | 2000 | 74.71 | 0.01 | 112.2 | 0.2 | 13100 ± 105 | 536.8 ± 9.7 | 29 | 57897074.4758 | 309252.6041 | 1157941.4895 | 1198526.4562
2321 | 2100 | 74.71 | 0.01 | 128.4 | 0.3 | 13010 ± 104 | 377.3 ± 5.1 | 40 | 82915282.1714 | 463557.46 | 1658305.6434 | 1721877.7906
2322 | 2200 | 74.78 | 0.01 | 150.3 | 0.5 | 12730 ± 103 | 274.5 ± 4.0 | 51 | 116628089.2081 | 772321.3221 | 2332561.7842 | 2457096.8035
2323 | 2300 | 74.74 | 0.01 | 178.5 | 0.5 | 12620 ± 102 | 205.9 ± 2.9 | 86 | 160240075.9565 | 772321.3221 | 3204801.5191 | 3296548.65
2324 | 2400 | 74.71 | 0.01 | 212.4 | 1 | 12730 ± 102 | 148.3 ± 2.2 | 111 | 212639322.0745 | 1544411.0231 | 4252786.4415 | 4524532.8958
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9586 | 30 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2332 | 1600 | 75.88 | 0 | 80.51 | 0.06 | 16210 ± 116 | 2818 ± 53.0 | 5 | 7150265.5328 | 92660.0285 | 143005.3107 | 170400.7035
2333 | 1700 | 75.83 | 0 | 83.47 | 0.05 | 15940 ± 114 | 1863 ± 24.1 | 8 | 11798710.2959 | 77216.6904 | 235974.2059 | 248286.6149
2334 | 1800 | 75.78 | 0 | 87.52 | 0.09 | 15810 ± 114 | 1246 ± 17.5 | 12 | 18130478.9103 | 138990.0428 | 362609.5782 | 388334.8274
2335 | 1900 | 75.77 | 0 | 93.5 | 0.1 | 15790 ± 114 | 823.4 ± 10.0 | 19 | 27381038.4224 | 154433.3808 | 547620.7684 | 568979.9427
2336 | 2000 | 75.8 | 0 | 102.1 | 0.2 | 15270 ± 112 | 579 ± 7.8 | 24 | 40615979.1601 | 308866.7617 | 812319.5832 | 869057.9852
2337 | 2100 | 75.74 | 0 | 114.2 | 0.2 | 14880 ± 111 | 397 ± 4.7 | 37 | 59395078.2699 | 308866.7617 | 1187901.5654 | 1227399.2038
2338 | 2200 | 75.75 | 0 | 128.7 | 0.5 | 15210 ± 112 | 290.9 ± 4.4 | 56 | 81772475.1532 | 772166.9042 | 1635449.5031 | 1808573.1406
2339 | 2300 | 75.73 | 0 | 149.7 | 0.5 | 15670 ± 113 | 206.1 ± 2.9 | 77 | 114234371.8052 | 772166.9042 | 2284687.4361 | 2411646.4104
2340 | 2400 | 75.66 | 0 | 176 | 0.7 | 15050 ± 113 | 155 ± 2.2 | 93 | 154958454.3319 | 1081033.6659 | 3099169.0866 | 3282298.4042
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9590 | 66 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2346 | 1600 | 75.82 | 0 | 83.09 | 0.05 | 15220 ± 111 | 2130 ± 27.7 | 8 | 11227306.7869 | 77216.6904 | 224546.1357 | 237451.8569
2347 | 1700 | 75.82 | 0 | 87.52 | 0.07 | 15270 ± 111 | 1354 ± 16.9 | 12 | 18068705.5579 | 108103.3666 | 361374.1112 | 377197.0123
2350 | 1800 | 75.79 | 0 | 93.89 | 0.11 | 14940 ± 111 | 905.6 ± 12.6 | 17 | 27952441.9315 | 169876.7189 | 559048.8386 | 584289.0583
2351 | 1900 | 75.8 | 0 | 103.5 | 0.1 | 14690 ± 110 | 609.2 ± 8.0 | 26 | 42778046.4919 | 154433.3808 | 855560.9298 | 869387.2404
2352 | 2000 | 75.83 | 0 | 116.8 | 0.2 | 14580 ± 109 | 425.2 ± 5.5 | 36 | 63271356.1289 | 308866.7617 | 1265427.1226 | 1302576.0934
2353 | 2100 | 75.81 | 0 | 134.5 | 0.4 | 14560 ± 109 | 300 ± 4.3 | 51 | 90636951.2133 | 617733.5233 | 1812739.0243 | 1915102.4714
2354 | 2200 | 75.82 | 0 | 158.2 | 0.5 | 14250 ± 107 | 209.2 ± 2.9 | 74 | 127222219.1336 | 772166.9042 | 2544444.3827 | 2659029.6998
2355 | 2300 | 75.71 | 0 | 190.4 | 0.6 | 14820 ± 112 | 161.5 ± 2.1 | 108 | 177119644.482 | 926600.285 | 3542392.8896 | 3661575.5451
2356 | 2400 | 75.6 | 0 | 230.7 | 0.7 | 14140 ± 109 | 109.9 ± 1.4 | 147 | 239526173.6783 | 1081033.6659 | 4790523.4736 | 4910982.4819
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9659 | 25 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2362 | 1600 | 75.95 | 0.01 | 79.65 | 0.13 | 15890 ± 111 | 3304 ± 48.6 | 5 | 5714035.091 | 201356.4936 | 114280.7018 | 231526.4916
2363 | 1700 | 75.93 | 0 | 81.75 | 0.04 | 16150 ± 114 | 2305 ± 31.1 | 7 | 8988022.7647 | 61773.3523 | 179760.4553 | 190078.3216
2364 | 1800 | 75.88 | 0 | 84.73 | 0.06 | 16060 ± 116 | 1562 ± 20.8 | 12 | 13667354.2041 | 92660.0285 | 273347.0841 | 288625.2055
2365 | 1900 | 75.85 | 0 | 89.35 | 0.09 | 16180 ± 116 | 1145 ± 17.7 | 13 | 20848506.413 | 138990.0428 | 416970.1283 | 439525.1072
2366 | 2000 | 75.88 | 0 | 95.26 | 0.13 | 15600 ± 113 | 778 ± 11.6 | 17 | 29929189.2062 | 200763.3951 | 598583.7841 | 631354.4863
2367 | 2100 | 75.85 | 0 | 103.3 | 0.2 | 15910 ± 115 | 546.1 ± 7.5 | 28 | 42391963.0398 | 308866.7617 | 847839.2608 | 902346.989
2368 | 2200 | 75.8 | 0 | 114.2 | 0.3 | 15640 ± 114 | 407 ± 6.6 | 37 | 59302418.2414 | 463300.1425 | 1186048.3648 | 1273325.4673
2369 | 2300 | 75.73 | 0 | 127.4 | 0.4 | 15720 ± 115 | 301.3 ± 4.6 | 52 | 79795727.8785 | 617733.5233 | 1595914.5576 | 1711297.1632
2370 | 2400 | 75.04 | 0 | 145.8 | 0.5 | 15630 ± 117 | 224.5 ± 3.3 | 72 | 109277060.2803 | 772166.9042 | 2185541.2056 | 2317937.0331
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9609 | 701009 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2389 | 1600 | 75.79 | 0 | 82.02 | 0.08 | 15520 ± 111 | 2394 ± 33.6 | 7 | 9621199.6261 | 123546.7047 | 192423.9925 | 228671.776
2390 | 1700 | 75.62 | 0 | 85.66 | 0.07 | 14530 ± 109 | 1567 ± 19.7 | 11 | 15505111.436 | 108103.3666 | 310102.2287 | 328404.8266
2391 | 1800 | 75.29 | 0 | 90.96 | 0.12 | 14050 ± 108 | 1025 ± 14.4 | 21 | 24199710.7772 | 185320.057 | 483994.2155 | 518260.4791
2392 | 1900 | 74.56 | 0.01 | 98.57 | 0.21 | 13210 ± 105 | 715.8 ± 11.4 | 25 | 37079454.739 | 324677.5901 | 741589.0948 | 809549.2097
2393 | 2000 | 73.14 | 0.01 | 108.6 | 0.3 | 11650 ± 95 | 477.7 ± 7.2 | 35 | 54762076.8448 | 463557.46 | 1095241.5369 | 1189302.1243
2394 | 2100 | 70.64 | 0.01 | 122.2 | 0.6 | 9872 ± 89.8 | 326.4 ± 5.0 | 51 | 79625851.1596 | 926728.9706 | 1592517.0232 | 1842535.496
2395 | 2200 | 68.32 | 0.01 | 137.9 | 1.1 | 8614 ± 80.9 | 227.3 ± 4.1 | 63 | 107454746.3864 | 1698837.3847 | 2149094.9277 | 2739462.989
2397 | 2300 | 65.95 | 0.01 | 163.1 | 2 | 6325 ± 67.5 | 159.5 ± 2.9 | 98 | 150032029.4832 | 3088706.2248 | 3000640.5897 | 4306268.6971
2398 | 2400 | 63.61 | 0.01 | 178.1 | 1.3 | 4668 ± 55.0 | 158.8 ± 3.0 | 102 | 176810777.7203 | 2007693.3475 | 3536215.5544 | 4066405.4181
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9607 | 24 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2483 | 1600 | 75.98 | 0 | 79.53 | 0.39 | 24050 ± 140 | 671.1 ± 24.7 | 3 | 5482385.0197 | 602290.1853 | 109647.7004 | 612189.5829
2484 | 1700 | 75.96 | 0 | 82.14 | 0.1 | 24300 ± 141 | 477.4 ± 15.5 | 6 | 9543982.9357 | 154433.3808 | 190879.6587 | 245529.4549
2485 | 1800 | 75.94 | 0 | 85.8 | 0.2 | 23900 ± 139 | 316.4 ± 11.2 | 7 | 15227131.3505 | 308866.7617 | 304542.627 | 433756.7154
2486 | 1900 | 75.92 | 0 | 90.65 | 0.23 | 23980 ± 139 | 212.9 ± 6.5 | 13 | 22748036.9973 | 355196.7759 | 454960.7399 | 577194.9623
2487 | 2000 | 75.86 | 0 | 97.47 | 0.3 | 24310 ± 141 | 153.7 ± 51 | 18 | 33373053.5989 | 463300.1425 | 667461.072 | 812496.9567
2488 | 2100 | 75.87 | 0 | 106.3 | 0.4 | 24220 ± 139 | 104.8 ± 3.3 | 29 | 46994077.7887 | 617733.5233 | 939881.5558 | 1124709.7602
2489 | 2200 | 75.86 | 0 | 118.7 | 0.6 | 24600 ± 142 | 77.82 ± 2.75 | 31 | 66159260.3506 | 926600.285 | 1323185.207 | 1615365.9586
2490 | 2300 | 75.84 | 0 | 137.2 | 0.7 | 23880 ± 138 | 55.79 ± 1.91 | 60 | 94760322.4816 | 1081033.6659 | 1895206.4496 | 2181843.5493
2491 | 2400 | 75.89 | 0 | 157.2 | 1.9 | 24240±139 | 40.03 ± 1.53 | 90 | 125569781.9586 | 2934234.2359 | 2511395.6392 | 3862232.3348
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9602 | 73 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2502 | 1600 | 75.85 | 0 | 81.44 | 0.17 | 24250 ± 141 | 515.2 ± 22.5 |  | 8632825.9888 | 262536.7474 | 172656.5198 | 314222.5606
2503 | 1700 | 75.85 | 0 | 84.47 | 0.34 | 23870 ± 140 | 326.5 ± 11.2 |  | 13312157.4282 | 525073.4948 | 266243.1486 | 588716.9007
2504 | 1800 | 75.85 | 0 | 89.23 | 0.34 | 24130 ± 141 | 220.4 ± 7.3 |  | 20663186.356 | 525073.4948 | 413263.7271 | 668198.3861
2505 | 1900 | 75.83 | 0 | 96.24 | 0.39 | 23670 ± 138 | 152.9 ± 5.1 |  | 31519853.0288 | 602290.1853 | 630397.0606 | 871868.0641
2506 | 2000 | 75.76 | 0 | 117.5 | 1.9 | 23870 ± 141 | 68.69 ± 2.24 |  | 64460493.1614 | 2934234.2359 | 1289209.8632 | 3204963.7475
2507 | 2100 | 75.72 | 0 | 131.1 | 2.1 | 23980 ± 141 | 51.66 ± 1.86 |  | 85525206.3076 | 3243100.9976 | 1710504.1262 | 3666541.7557
2508 | 2200 | 75.73 | 0 | 134.2 | 2 | 23650 ± 140 | 50.14 ± 1.94 |  | 90297197.7754 | 3088667.6167 | 1805943.9555 | 3577890.61
2509 | 2300 | 75.74 | 0 | 152.1 | 2 | 23930 ± 141 | 38.18 ± 1.34 |  | 117925329.6072 | 3088667.6167 | 2358506.5921 | 3886183.3451
2510 | 2400 | 75.65 | 0 | 178.9 | 3.3 | 24130 ± 143 | 27.14 ± 1.02 |  | 159452465.7142 | 5096301.5676 | 3189049.3143 | 6011848.7337
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9636 | 71 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2540 | 1600 | 76.19 | 0 | 82.05 | 0.24 | 24020 ± 141 | 360.7 ± 15.3 | 6 | 9049796.1171 | 370640.114 | 180995.9223 | 412472.5664
2541 | 1700 | 76.2 | 0 | 85.42 | 0.2 | 24000 ± 140 | 238.9 ± 9.2 | 8 | 14238757.7132 | 308866.7617 | 284775.1543 | 420113.7524
2542 | 1800 | 76.2 | 0 | 90.78 | 0.26 | 24430 ± 140 | 162.7 ± 6.4 | 13 | 22516386.926 | 401526.7902 | 450327.7385 | 603339.7346
2543 | 1900 | 76.19 | 0 | 99.08 | 0.41 | 24240 ± 141 | 115 ± 5.0 | 22 | 35349800.8736 | 633176.8614 | 706996.0175 | 949081.8229
2544 | 2000 | 76.19 | 0 | 108.7 | 0.7 | 24280 ± 141 | 82.33 ± 3.49 | 28 | 50206292.1101 | 1081033.6659 | 1004125.8422 | 1475432.9852
2545 | 2100 | 76.18 | 0 | 121 | 0.8 | 23810 ± 139 | 52.85 ± 2.06 | 45 | 69217041.2912 | 1235467.0467 | 1384340.8258 | 1855472.5397
2546 | 2200 | 76.2 | 0 | 140.9 | 1.5 | 24020 ± 140 | 37.59 ± 1.48 | 75 | 99918397.4016 | 2316500.7126 | 1998367.948 | 3059354.5082
2547 | 2300 | 76.19 | 0 | 165.7 | 1.1 | 23900 ± 140 | 29.91 ± 1.18 | 98 | 138233319.1872 | 1698767.1892 | 2764666.3837 | 3244871.3652
2548 | 2400 | 76.17 | 0 | 199.4 | 3.4 | 23850 ± 138 | 21.17 ± .96 | 150 | 190308255.2055 | 5250734.9485 | 3806165.1041 | 6485145.3568
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9591 | 502030 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2554 | 1600 | 76.18 | 0 | 80.37 | 0.23 | 24080 ± 140 | 376.2 ± 14.1 |  | 6470758.6571 | 355196.7759 | 129415.1731 | 378038.4063
2555 | 1700 | 76.16 | 0 | 82.41 | 0.21 | 23870 ± 139 | 236 ± 11.0 |  | 9652086.3023 | 324310.0998 | 193041.726 | 377415.0882
2556 | 1800 | 76.2 | 0 | 85.65 | 0.19 | 24090 ± 140 | 170 ± 6.8 |  | 14593954.4891 | 293423.4236 | 291879.0898 | 413872.8169
2557 | 1900 | 76.2 | 0 | 90.59 | 0.34 | 23940 ± 141 | 109 ± 5.0 |  | 22222963.5025 | 525073.4948 | 444459.27 | 687928.9336
2558 | 2000 | 76.17 | 0 | 97.19 | 0.61 | 23900 ± 139 | 74.16 ± 3.33 |  | 32461896.6519 | 942043.6231 | 649237.933 | 1144096.1854
2559 | 2100 | 76.19 | 0 | 103.4 | 0.6 | 23670 ± 139 | 54.56 ± 2.42 |  | 42021322.9258 | 926600.285 | 840426.4585 | 1250961.5183
2560 | 2200 | 76.18 | 0 | 112.8 | 1.6 | 23820 ± 139 | 37.95 ± 1.85 |  | 56553504.0625 | 2470934.0934 | 1131070.0813 | 2717505.2571
2561 | 2300 | 76.2 | 0 | 124.2 | 3.2 | 23930 ± 140 | 26.82 ± 1.23 |  | 74128022.8018 | 4941868.1868 | 1482560.456 | 5159461.8597
2562 | 2400 | 76.17 | 0 | 139 | 2.7 | 24110 ± 140 | 21.59 ± 1.02 |  | 97030493.1799 | 4169701.2826 | 1940609.8636 | 4599171.1676
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9639 | 65 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2637 | 1600 | 76.31 | 0 | 80.64 | 8.1 | 23140 ± 141 | 451.3 ± 1566.6 | 1 | 6686965.3902 | 12509103.8478 | 133739.3078 | 12509818.7548
2638 | 1700 | 76.27 | 0 | 80.84 | 0.18 | 23460 ± 141 | 613.2 ± 20.3 | 3 | 7057605.5043 | 277980.0855 | 141152.1101 | 311764.0873
2639 | 1800 | 76.22 | 0 | 82.74 | 0.14 | 23110 ± 138 | 407.2 ± 13.1 | 7 | 10069056.4306 | 216206.7332 | 201381.1286 | 295465.244
2640 | 1900 | 76.18 | 0 | 86.32 | 0.17 | 23480 ± 138 | 295.3 ± 10.3 | 9 | 15659544.8169 | 262536.7474 | 313190.8963 | 408673.5632
2641 | 2000 | 76.18 | 0 | 91.76 | 0.28 | 23220 ± 137 | 219.2 ± 8.1 | 12 | 24060720.7344 | 432413.4663 | 481214.4147 | 646953.4131
2642 | 2100 | 76.2 | 0 | 98.56 | 0.34 | 23690 ± 139 | 150.4 ± 5.5 | 19 | 34531303.9552 | 525073.4948 | 690626.0791 | 867563.5747
2643 | 2200 | 76.22 | 0 | 107.8 | 0.6 | 23010 ± 137 | 112.6 ± 3.5 | 23 | 48770061.6683 | 926600.285 | 975401.2334 | 1345360.7896
2644 | 2300 | 76.18 | 0 | 119.5 | 0.6 | 23420 ± 138 | 78.76 ± 2.55 | 33 | 66900540.5786 | 926600.285 | 1338010.8116 | 1627532.1871
2645 | 2400 | 76.17 | 0 | 133.7 | 2.4 | 23020 ± 136 | 55.24 ± 2.06 | 68 | 88845523.9955 | 3706401.1401 | 1776910.4799 | 4110330.9191
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9611 | 502018 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2651 | 1600 | 76.09 | 0 | 85.41 | 0.21 | 23980 ± 139 | 277.4 ± 12 | 11 | 14393191.094 | 324310.0998 | 287863.8219 | 433638.8137
2652 | 1700 | 76.14 | 0 | 91.8 | 0.3 | 23590 ± 137 | 173.5 ± 6.9 | 13 | 24184267.4391 | 463300.1425 | 483685.3488 | 669774.9911
2653 | 1800 | 76.07 | 0 | 100 | 0.4 | 23720 ± 137 | 112.8 ± 3.7 | 23 | 36955908.0343 | 617733.5233 | 739118.1607 | 963270.6584
2654 | 1900 | 76.1 | 0 | 111.2 | 1.4 | 24010 ± 139 | 68.59 ± 3.12 | 39 | 54206116.6738 | 2162067.3317 | 1084122.3335 | 2418647.6347
2655 | 2000 | 76.14 | 0 | 125.9 | 4 | 23770 ± 139 | 49.99 ± 1.95 | 56 | 76846050.3045 | 6177335.2335 | 1536921.0061 | 6365657.6067
2656 | 2100 | 76.13 | 0 | 148.1 | 2.1 | 23360 ± 136 | 38.28 ± 1.43 | 77 | 111145704.1884 | 3243100.9976 | 2222914.0838 | 3931799.9827
2657 | 2200 | 76.1 | 0 | 187 | 19.3 | 23780 ± 138 | 24.7 ± 0.9 | 120 | 171266619.3483 | 29805642.5015 | 3425332.387 | 30001820.393
2658 | 2300 | 76.11 | 0 | 217.4 | 7.7 | 23540 ± 136 | 17.9 ± 0.8 | 168 | 218198923.7847 | 11891370.3245 | 4363978.4757 | 12666846.3451
2659 | 2400 | 76.14 | 0 | 253.7 | 8.6 | 23590 ± 136 | 14.62 ± 0.62 | 200 | 274211911.0143 | 13281270.752 | 5484238.2203 | 14369029.9479
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9604 | 69 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2665 | 1600 | 76.2 | 0 | 79.28 | 0.47 | 22640 ± 138 | 787.3 ± 35.9 | 3 | 4756548.1298 | 725836.8899 | 95130.9626 | 732044.4596
2666 | 1700 | 76.22 | 0 | 82.15 | 0.14 | 22590 ± 136 | 492.9 ± 14.3 | 7 | 9157899.4836 | 216206.7332 | 183157.9897 | 283358.7843
2667 | 1800 | 76.21 | 0 | 84.76 | 0.23 | 22670 ± 135 | 351.3 ± 11.9 | 11 | 13204054.0616 | 355196.7759 | 264081.0812 | 442609.9492
2668 | 1900 | 76.19 | 0 | 89.77 | 0.2 | 22340 ± 135 | 228 ± 6.0 | 19 | 20972053.1177 | 308866.7617 | 419441.0624 | 520892.9653
2669 | 2000 | 76.18 | 0 | 94.38 | 0.36 | 22740 ± 135 | 167.6 ± 5.0 | 25 | 28106875.3123 | 555960.171 | 562137.5062 | 790626.5159
2670 | 2100 | 76.16 | 0 | 102.3 | 0.7 | 22600 ± 135 | 121 ± 4.5 | 33 | 40368885.7508 | 1081033.6659 | 807377.715 | 1349256.2994
2671 | 2200 | 76.16 | 0 | 112.2 | 1.4 | 22360 ± 133 | 83.89 ± 2.74 | 48 | 55657790.4537 | 2162067.3317 | 1113155.8091 | 2431799.9511
2672 | 2300 | 76.12 | 0 | 126.4 | 1.9 | 22500 ± 133 | 58.17 ± 1.89 | 72 | 77649103.8849 | 2934234.2359 | 1552982.0777 | 3319862.028
2673 | 2400 | 76.1 | 0 | 138.1 | 2.8 | 22620 ± 134 | 45.36 ± 1.50 | 102 | 95748696.119 | 4324134.6634 | 1914973.9224 | 4729192.9238
PMT s/n | Base s/n | LED intensity (V)
9635 | 23 | 2
Run (#) | hV (V) | Pedestal (channel) | Pedestal Error | SEP (channel) | SEP Error | Pedestal Height | SEP Height | SEP Width | Gain | Statistical Gain Error | Statistical Gain Error | Gain Error
2679 | 1600 | 76.13 | 0 | 84.42 | 0.19 | 22860 ± 136 | 370.8 ± 13.6 | 9 | 12802527.2714 | 293423.4236 | 256050.5454 | 389434.4455
2680 | 1700 | 76.11 | 0 | 89.6 | 0.2 | 23020 ± 136 | 245 ± 7.6 | 13 | 20833063.0749 | 308866.7617 | 416661.2615 | 518657.1925
2681 | 1800 | 76.13 | 0 | 97.4 | 0.4 | 23010 ± 136 | 157 ± 5.0 | 22 | 32847980.104 | 617733.5233 | 656959.6021 | 901770.8271
2682 | 1900 | 76.09 | 0 | 108.3 | 0.6 | 23210 ± 137 | 112 ± 4.1 | 29 | 49742991.9676 | 926600.285 | 994859.8394 | 1359534.5484
2683 | 2000 | 76.1 | 0 | 122.6 | 1.2 | 22900 ± 235 | 71.14 ± 2.55 | 36 | 71811522.0892 | 1853200.57 | 1436230.4418 | 2344591.6989
2684 | 2100 | 76.06 | 0 | 144 | 1.4 | 23290 ± 137 | 53.45 ± 2.05 | 60 | 104922038.9407 | 2162067.3317 | 2098440.7788 | 3012970.1042
2685 | 2200 | 75.98 | 0 | 169.1 | 3.5 | 23030 ± 136 | 35.77 ± 1.43 | 112 | 143808364.2355 | 5405168.3293 | 2876167.2847 | 6122759.4202
2686 | 2300 | 75.9 | 0 | 206.8 | 2.6 | 22970 ± 135 | 26.87 ± 1.03 | 120 | 202153295.5157 | 4015267.9018 | 4043065.9103 | 5698136.3864
2687 | 2400 | 75.7 | 0 | 256.3 | 7.3 | 23090 ± 142 | 18.39 ± 0.73 | 200 | 278906685.7917 | 11273636.8011 | 5578133.7158 | 12578174.0517